	序号
	仪器名称
	型号/规格
	主要参数
	数
量
	单
位
	备注

	1
	电脑全自动水泥抗折抗压试验机
	DYE-300S型
	1、抗压最大载荷：300KN
2、抗压活塞直径*最大行程： φ 125*100mm
3、抗压压板直径：上φ138下φ 190
4、抗压压板间距离：280mm
5、抗压两立柱间有效距离：200mm
6、抗压加荷速度：0-10KN/S
7、抗折最大载荷：10KN BDG-2050D电动缸
8、抗折活塞直径*最大行程： φ60*50mm
9、抗折压板直径：上φ85下φ 120
10、抗折压板间距离：210mm
11、抗折两立柱间有效距离：185mm
12、抗折加荷速度：0-0.75KN/S
13、示值相对误差： ≤±0.5%
15、、试验力测量范围：4%-100%
16、试验力示值相对误差： ±0.5%
17、输入电压：380V（三火一零）
18、电机功率：0.75KW
19、软件：试验机测控软件1套(自带信息化数据接口)1套
须承诺提供的设备能与采购人现有数据管理平台无缝对接。
	1
	台
	(0-300)kN精度0.5级

	2
	水泥抗压夹具
	40*40
	
	1
	个
	

	3
	水泥净浆搅拌机
	NJ-20H型
	1、搅拌叶片转数及时间
速度挡 自转 r/min 公转 r/min 时间低速   140±2     62±2      120s
中停                          15s
高 速   285士3    125±3     120s
2.电源电压：220V
3、搅拌叶宽度：111m
4、搅拌叶片与叶片轴连接螺纹：M16× 1
5、搅拌锅内径：160mm±1mm
6、搅拌锅深度：139mm±2mm
7、搅拌锅壁厚：1mm
8、搅拌叶片与搅拌锅之间的工作间隙：2±1mm
	1
	台
	

	4
	水泥胶砂搅拌机
	JJ-20HE
	1、搅拌叶转数：低速自转：140±2r/min，公转：62±2r/min；
高速自转：285±3r/min，公转：125±3r/min 2、运动轨迹：搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同ISO679—1989（E）
3、搅拌叶宽度：135mm
4、搅拌叶联接： 内六角螺丝固定
5、搅拌锅容积：5L（壁厚 1.5mm）
6、搅拌锅安装：旋拧锁固结构
7、防护门：采用手动开合门方式
8、工作间隙：搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为3±1mm
9、电动机：伺服电机软传动（功率 1kW）
10、电源电压：220V
	1
	台
	


附件一 仪器设备参数清单

	5
	水泥胶砂振实台
	ZS-20H
	1、振动部分总重量：13.75 ㎏ ±0.25 ㎏
2、落距：15mm ±0.3mm
3、振动频率：60 次/60 秒 ±2 秒
4、两根臂杆及其十字拉肋的总质量：2.25 ㎏ ±0.25 ㎏
5、台盘中心到臂杆轴中心的距离：800 ㎜ ±1 ㎜
6、隔音盖锁固方式：采用汽车后备箱式锁扣锁紧
7、试模定位方式：碰珠定位
8、电动机型号：90TDY060-T
9、电动机转数：60r/min
10、电动机功率：70W
	1
	台
	

	6
	水泥凝结时间测定仪
	ISO
	滑动部分总重量 300g ± 1g
滑动最大行程 70mm
刻度尺精度 0～70mm，最小分度 1mm
标准稠度试杆 有效长度 50mm ± 1mm；直径 φ 10mm ± 0.05mm
初凝试针 有效长度 50mm ± 1mm；直径 φ 1.13mm ± 0.05mm（2 根）
终凝试针 有效长度 30mm ± 1mm；直径 φ 1.13mm ± 0.05mm（1 根）
试模（圆模） 内径 φ65mm；高 40mm；底径 φ 75mm
底座玻璃板 尺寸 100×100mm；厚度 ≥4mm
	1
	台
	

	7
	低温水浴
	THD-0506型
	1、加热功率：0.8KW
2、制冷功率：0.435KW
3、温度范围：5~60℃
4、控温精度： ±0.1℃
5、浴槽容积：15L
6、电压：220V
7、频率：50Hz
	1
	台
	

	8
	恒温恒湿养护箱
	SHBY-40B
	1、控温范围：20℃
2、控制精度： ±1℃
3、控湿范围：RH95 %以上
4、电源：220V  50HZ
5、加热功率：1000W
6、制冷工联：192W
	1
	台
	

	9
	雷氏夹测定仪
	LD-50
	专用砝码重量 300g ± 0.1g
测量范围 ±25mm
刻度板最小分度 0.5mm
标尺示值误差 ≤ ±2%
悬丝直径 ＜ 0.4mm
	1
	台
	

	10
	雷氏夹
	30*30
	环模内径 30mm ± 1mm
环模高度 30mm ± 1mm
环模壁厚 0.5mm ± 0.05mm
环模开口缝宽 ≤ 1.0mm
指针长度 150mm
指针直径 2.0mm
指针间距（自然状态） 10mm
	1
	盒
	一盒12个

	11
	沸煮箱
	FZ-31A
	对水泥安定性能进行雷氏法、试饼法两种测定，升温与保温均可自动控制。符合GB/T 1346标准要求内胆有效容积： 31L
沸煮保温时间： 3h
电源、电压：220V、50HZ、4KW
	1
	台
	


	12
	恒温水养护箱
	SBY-64
	1、温度控制仪误差 ∶20±1℃
2、湿度控制范围： ≥95%
3、温度精度： ±2℃
4、湿度精度： ±3%
5、电源电压 ∶ 220V±10%
6、电源频率 ∶50Hz
7、压缩机功率 ∶ 64型 300W
8、加热器功率 ∶ 1000W
9、加湿器功率15w
10、工作室尺寸 ∶64型180×320×75（mm） ×60只
	1
	台
	

	13
	水泥胶砂试模
	40*40*160
	40*40*160
	10
	个
	铁模

	14
	新标准水泥胶砂流动度
	NLD-5
	1.振动部分总重量：4350g ±100g
2.振动落距：10mm±0.1mm
3.振动频率：1HZ
4.振动次数：25次[可调]
5.材料：铸钢，工作面镀铬，圆盘底部带六条筋
。
	1
	台
	

	15
	流动度标准样
	WO1-1-1
	WO1-1-1
	1
	套
	

	16
	[image: image1.png]


泥标准筛
	0.9mm
	0.9mm
	1
	个
	

	17
	电子天平
	JY2002
	1、最大称量值可读性：2000g
2、可读性：1mg
3、重复性(标准误差)： ±0.01g
4、秤盘尺寸 (WxD)：130mm
5、直流适配器：输入input 220VAC/50Hz，输出outpu 9VDC/300mA
	1
	台
	

	18
	全自动比表面积测定仪
	FBT-9
	1：电源电压 220V±10% B:计时范围 0.1 秒＜T <500 秒
2：计时精度＜0.2 秒 D：测量精度≤1%
3：试验温度范围 8-34℃（以规范要求为准）
4：适用范围 JC/T956-2014 所规定的范围
	1
	台
	

	19
	水泥标准样品
	0.45
	0.45
	3
	瓶
	

	20
	水泥标准样品
	0.08
	0.08
	3
	瓶
	

	21
	标准水泥（强度）
	5KG
	5KG
	1
	桶
	

	22
	电子天平
	FA2004
	1、最大称量值可读性：200g
2、可读性：0.0001g
3、密度秤盘尺寸：30mm
4、烧杯尺寸：230x250mm
	1
	台
	

	23
	水泥细度负压筛析仪
	FSY-150
	1、工作负压：-4000～-6000pa
2、喷气嘴转速：30r/min
3、负压筛内径 : Φ 150mm
4、筛网目孔边长 :0.08mm
5、电源：AC220V
6、负压源功率：1200w
	1
	台
	

	24
	负压筛
	0.08mm
	0.08mm
	1
	个
	

	25
	负压筛
	0.045mm
	0.045mm
	1
	个
	

	26
	水泥砂浆保水率测定仪
	100*25
	1、刚性试模，圆形，内径100mm±1mm，内部有效深度25mm±1mm；
2、刚性底板，圆形，无孔，直径100mm±5mm，厚度5mm±1mm；
3、干燥滤纸，慢速定量滤纸，直径为110mm±1mm
4、金属滤网，网格尺寸45 μm
	2
	个
	

	27
	金属滤网
	11cm
	11cm
	10
	片
	


	28
	慢速定量滤纸
	110mm
	110mm
	1
	盒
	

	29
	柱塞式水泥胶砂稠度测定仪
	ZSC-1
	测量精度与范围 ：标尺刻度为 1mm ；测量铝杆和柱塞总质量为 90g ±2g
柱塞与容器规格 ：柱塞底端半径为
12.5mm±0.25mm ；胶砂容器规格为 φ80mm*70mm配套与物理参数 ：捣棒质量为 250g ±15g
	1
	台
	

	30
	数显游标卡尺
	300mm
	300mm
	1
	把
	

	31
	标准砂
	ISO
	ISO（16小袋）
	10
	包
	

	32
	电液伺服万能材料试验机
	WES-1000B
	1、最大试验力：1000KN
2、试验机的示值精度：0.5级/负荷负感器
3、拉伸夹头间最大距离（mm）：650
4、两丝杠间有效距离（mm）：460
5、扁试样夹持厚度（mm）：0-40
6、圆试样夹持直径（mm）： φ0-φ40
7、上下压板间最大距离（mm）；550
8、上下压板尺寸（mm）：205*205
9、弯曲试验时两支点间距离（mm）：50-300
10、弯曲试验最大高度（mm）：185
11、活塞直径*行程（mm）： φ200*150
12、工作台上升速度（mm/min）：0-65
14、移动横梁升降速度（mm/min）：200
15、油泵电动机功率（KW）：油泵电动机功率（KW）1.1
16、移动横梁升降电动机功率（KW）0.55
17、夹头夹紧方式：液压
18、软件：试验机测控软件1套(自带信息化数据接口)1套
须承诺提供的设备能与采购人现有数据管理平台无缝对接。
	1
	台
	

	33
	电液伺服万能材料试验机
	WES-300B
	1、最大试验力：300KN
2、试验机的示值精度：1级/负荷负感器
3、拉伸夹头间最大距离（mm）：550
4、两丝杠间有效距离（mm）：340
5、扁试样夹持厚度（mm）：0-15
6、圆试样夹持直径（mm）： φ0-φ32
7、上下压板间最大距离（mm）；450
8、上下压板尺寸（mm）： φ 120
9、弯曲试验时两支点间距离（mm）：140
10、弯曲试验最大高度（mm）：100
11、活塞直径*行程（mm）： φ 140*150
12、工作台上升速度（mm/min）：0-140
14、移动横梁升降速度（mm/min）：240
15、油泵电动机功率（KW）：油泵电动机功率（KW）1.1
16、移动横梁升降电动机功率（KW）0.55
17、夹头夹紧方式：液压
18、软件：试验机测控软件1套(自带信息化数据接口)1套
须承诺提供的设备能与采购人现有数据管理平台无缝对接。
	1
	台
	


	34
	电液伺服万能材料试验机
	WE-100B
	1、最大试验力：100KN
2、试验机的示值精度：0.5级/负荷负感器
3、拉伸夹头间最大距离（mm）：500
4、两丝杠间有效距离（mm）：270
5、扁试样夹持厚度（mm）：0-15
6、圆试样夹持直径（mm）： φ0-φ22
7、上下压板间最大距离（mm）；430
8、上下压板尺寸（mm）： φ 100
9、弯曲试验时两支点间距离（mm）：30-300
10、弯曲试验最大高度（mm）：90
11、活塞直径*行程（mm）： φ80*150
12、工作台上升速度（mm/min）：0-170
14、移动横梁升降速度（mm/min）：240
15、油泵电动机功率（KW）：油泵电动机功率（KW）1.1
16、移动横梁升降电动机功率（KW）0.55
17、夹头夹紧方式：液压
18、软件：试验机测控软件1套(自带信息化数据接口)1套
须承诺提供的设备能与采购人现有数据管理平台无缝对接。
	1
	台
	

	35
	钢筋残余变形测试仪
	R80/260-005
	标距范围 80～260mm 连续可调
测量量程 0～5mm（005 代表 5mm 量程）测量分辨率 0.001mm
精度等级 1 级（0.5 级引伸计）
适用钢筋直径 φ5~ φ40mm
结构形式 双侧对称引伸计（双路同步测量）显示方式 ：接入试验机采集
供电 DC 5V/9V（内置电池 / 外接电源）
	1
	个
	

	36
	电子引伸计
	ZES100-10
	标距（Gauge Length） 100mm（固定标距）
最大变形量（量程） 10mm（单向拉伸/压缩变形范围）
精度等级 0.5级
分辨力 0.001mm（1 μm）
输出信号 模拟电压 ( ±5V、）
激励电压 5V DC（典型，部分型号支持10V）
	1
	个
	

	37
	钢筋弯曲试验机
	GW-40A
	1、弯曲钢筋最大直径： Φ6-Φ40mm
2、正向弯曲角度0-180 ° 内任意设定
3、反向弯曲角度0-180 ° 内任意设定
4、工作盘转速≤20 °/S
5、电动机功率1.5kw
	1
	台
	

	38
	冷弯冲头
	6-160
	直径：6-160mm
	1
	套
	

	39
	电动钢筋标距仪
	BJ5-10
	1、工作电压：AC 220V（电动型）
2、打印标距：5mm   10mm
3、最大误差： ± 1%
4、钢锥硬度：HRC62
	1
	台
	

	40
	钢直尺
	（0-1000）mm
	（0-1000）mm
	1
	把
	

	41
	数显游标卡尺
	（0-300）mm
	（0-300）mm/精度0.01
	1
	把
	

	42
	游标万能角度
	(0-320) °
	(0-320) °
	1
	个
	

	43
	[image: image2.png]


尺
	(0.02-1.00)mm
	(0.02-1.00)mm
	1
	个
	

	44
	电子天平
	JC30-01
	1、最大称量值可读性：30kg
2、可读性：0.1g
3、去皮范围：15kg
4、校正砝码：20kg
	1
	台
	


	45
	电液伺服压力试验机
	DYE-2000S
	1、最大试验力（KN）：2000
2、压力机准确度等级：0.5级
3、试验力测量范围：10%-900%FS（全程不分档）
4、立柱间距（mm）：380
5、承压板间最大距离(mm)：350
6、上下压力板规格（mm）： Φ295
7、活塞最大行程（mm）：200
8、电机功率（KW）：0.75
9、总功率（KW）：1.1
10、输入电压：380V（三火一零）
11、主机结构 ：整体铸件
12、活塞运动方向控制： 双向油缸
13、调整空间方式：垫块调整（最小可调整至100mm，可定做）
20、软件：试验机测控软件1套(自带信息化数据接口)1套
须承诺提供的设备能与采购人现有数据管理平台无缝对接。
	1
	台
	

	46
	电热鼓风干燥箱
	101A-3
	1、工作电压：220V
2、加热器总功率KW：5
3、工作温度℃：50-300
4、控温灵敏度℃: ± 1
	3
	台
	

	47
	震击式标准振摆仪
	ZBSX-92A
	筛具最大直径        200-300毫米
回转半径             12.5毫米
筛摇动次数          221次/分
震击次数             147次/分
上下震幅行程        12毫米
定时范围            0-60分钟
电机功率            0.37千瓦
电   压              380V
速   转              1400转/分
	1
	台
	

	48
	新标准方孔砂石筛
	0.75-9.5
	0.75-9.5
	1
	套
	

	49
	新标准方孔石子筛
	2.36-90
	2.36-90
	1
	套
	

	50
	容积升
	1-30L
	1-30L
	1
	套
	

	51
	电子天平
	JA1001
	1、最大称量值可读性：1000g
2、可读性：10mg
3、重复性(标准误差)： ±0.1g
4、直流适配器：输入input 220VAC/50Hz，输出outpu 9VDC/300mA
	1
	台
	

	52
	电子天平
	JA5001
	1、最大称量值可读性：5000g
2、可读性：10mg
3、重复性(标准误差)： ±0.1g
4、直流适配器：输入input 220VAC/50Hz，输出outpu 9VDC/300mA
	1
	台
	

	53
	石粉含量测定仪
	NSF-I型
	1、电源电压：220V
2、最大转速：600转/min ±60转
3、最小转速：400转/min ±40转
4、叶轮直径：75mm±10mm
5、叶轮个数：4 个
6、烧杯容积：1000mL
	1
	台
	

	54
	秒表
	PC396
	0.1秒
	2
	个
	

	55
	针片状规准仪
	/
	量程：17.1 (2.8)mm～82.8 (13.8)mm
	1
	套
	

	56
	数显游标卡尺
	0-300
	（0-300）mm/精度0.01
	1
	把
	


	57
	砌墙砖抗压强度试样搅拌机
	QZ-20
	额定电压：220V
搅拌锅额定容量 :23.6L
搅拌容量；20L
额定频率：50HZ
额定功率：1.1KW
搅拌转速：三速可调，只用最低速
	1
	台
	

	58
	砖振动台
	1平方米
	1、外形尺寸：  1000×1000（mm）
2、电  源：380V
3、磁盘电压：36V
4、振  幅：0.5±0.02mm
5、振动器功率：1.1千瓦
6、振动频率：2860次/分
7、噪音测试：不大于80分贝
8、磁盘数量：9个
	1
	台
	

	59
	砌墙砖试模（一次成型）
	120*120*118
	120*120*118mm
	10
	个
	

	60
	砌墙砖试模（二次成型）
	240*120*70
	240*120*70mm
	10
	个
	

	61
	游标砖用卡尺
	0-300
	0-300mm
	1
	把
	

	62
	钢板直尺
	300mm/1mm
	300mm/1mm
	1
	把
	

	63
	砖抗折装置
	/
	/
	1
	套
	

	64
	瓷砖抗折装置
	/
	/
	1
	套
	

	65
	瓦抗折夹具
	/
	/
	1
	套
	

	66
	劈裂抗拉夹具
	/
	/
	1
	套
	

	67
	混凝土抗折夹
	/
	150*150*550
	1
	套
	

	68
	石材抗折夹具
	/
	/
	1
	套
	

	69
	墙板抗折装置
	/
	/
	1
	套
	

	70
	全自动密封混凝土抗渗仪
	ETM-6M
	1、 最大试验力 ≥2Mpa
2、试验分辨率 0.001MPa
3、适用试件尺寸 175*185*150mm
4、试验密封方式 气体密封
5、智能工作方式 一键启动、全程自动试验、 自
动密封、 自动恒压，渗漏自动监测、试验结束后自动停止
6、设备供电方式 220V
	2
	台
	

	71
	单卧轴强制试混凝土搅拌机
	HJW-60
	1、进料容量：48升  96升  110升
2、出料容量：30升  60升  100升
3、最大出料容量：33升 66升 110升
4、搅拌均匀时间： ≤45秒
5、搅拌机转速：48转/分
6、电动机功率：1.5千瓦   3.0千瓦
7、电源电压：380V
	1
	台
	

	72
	混凝土振动台
	ZHJ-A
	1、外形尺寸：  1000×1000（mm）
2、电  源：380V
3、磁盘电压：36V
4、振  幅：0.5±0.02mm
5、振动器功率：1.1千瓦
6、振动频率：2860次/分
7、噪音测试：不大于80分贝
8、磁盘数量：9个
	1
	台
	

	73
	坍落度筒
	4件套
	4件套
	1
	套
	

	74
	电子台秤
	TCS-150
	1、最大称量：150kg
2、读数精度：100g
3、供电：110-220V/50Hz
	1
	台
	


	75
	电子台秤
	TCS-100
	1、最大称量：100kg
2、读数精度：20g
3、供电：110-220V/50Hz
	1
	台
	

	76
	砂子压碎仪
	70*70
	70*70
	1
	套
	

	77
	石子压碎仪
	152
	152mm
	1
	套
	

	78
	钢直尺
	300mm 1mm
	300mm 1mm
	1
	把
	

	79
	试验筛
	0.315mm
	0.315mm
	1
	个
	

	80
	试验筛
	1.18mm
	1.18mm
	1
	个
	

	81
	混凝土贯入阻力仪（数显）
	HG-100
	1、试料模：上口径： ф 160mm；下口径： ф 150mm；深度：150mm
2、最大贯入力：1000N
3、贯入深度：25mm
4、贯入针截面积：100mm2 ；50mm2 ；20mm2
5、最小分度值：1n
6、示值误差： ± 1n
7、最大测力：1200n
9、测针圆面积：100mm2、50mm2、20mm2
	1
	台
	

	82
	金属圆筒（带盖）
	上口内径 160mm
下口内径 150mm
净高 150mm
	上口内径 160mm
下口内径 150mm
净高 150mm
	6
	个
	

	83
	混凝土抗压试
	150*150*150
	150mm×150mm×150mm塑料
	48
	个
	

	84
	[image: image3.png]


抗渗试模
	175*185*150
	175mm×185mm×150mm塑料
	18
	个
	

	85
	砂浆抗压试模
	70.7*70.7*70.7
	70.7mm×70.7mm×70.7mm塑料
	20
	个
	

	86
	混凝土抗折试
	150*150*550
	150mm*150mm*550mm塑料
	9
	个
	

	87
	[image: image4.png]


凝土抗压试模（三联）
	100×100×100
	100mm×100mm×100mm塑料
	
	
	

	88
	混凝土收缩试
	100*100*515
	515mm×100mm×100mm塑料
	6
	个
	

	89
	模
直读式混凝土含气量测定仪
	CA-3
	1、骨料最大粒径 :40mm
2、测量范围：1%—10%
3、精度1%—8% ( ±0.1%）、8%—10% ( ±0.2%）
4、量钵容积：7000ml
	1
	台
	

	90
	数显混凝土维勃稠度仪
	VBR-II
	（1）坍落度筒：顶部内径100±2mm
底部内径200±2mm    筒高300±2mm
（2）容    器： 内径240±5mm  内高200±2mm
（3）振动器频率：3000±200次/分
（4）振动台振幅（装有空容器）0.5±0.10mm
（5） 电机功率：250瓦
（6）计时范围：0.1－99.9秒
	1
	台
	

	91
	收缩试模
（铁）
	40mm ×40mm
× 160mm
	40mm ×40mm × 160mm（铁）
	3
	个
	

	92
	新标准比长仪
（千分表）
	BC-160
	千分表最小刻度值：0.001mm
测量范围： 电子千分表：158mm～165mm
标准杆基长：158mm
	1
	台
	

	93
	纵向限制膨胀
	158mm
	40*40*158mm
	12
	个
	

	94
	器
混凝土收缩膨胀仪
	HSP-540
	1、测量范围 :534-545mm
2、标准杆长度 :540±0.2mm
3、指示表量程：0-10mm、精度0.01mm
	1
	台
	

	95
	金属圆筒（带盖）
	2L
	直径 137mm高137mm  容积2L
	1
	个
	

	96
	容量筒（带盖
	5L
	（内径185mm，高 200mm）
	3
	个
	


	97
	箱式电阻炉
	SX-2.5-12
	额定功率：2.5 kW
额定电压：220 V / 50 Hz（单相）
额定温度：1200 ℃
控温范围：室温～1200 ℃
控温精度： ± 1 ℃（PID 智能控温）
加热元件：铁铬铝合金丝 / 镍铬丝（炉膛四周布置）
	1
	台
	

	98
	瓷坩埚
	100ml
	100ml
	3
	个
	

	99
	多功能电动击实仪（国标）
	YDT-11
	重型击实试验 :
部标 :锤重4.5千克 ;落锤高度 :450毫米(公路使用)
轻型击实试验 :
国标 :锤重4.5千克 ;落锤高度 :457毫米(铁路使用)部标 :锤重2.5千克 ;落锤高度 :300毫米国标 :锤重 2.5千克;落锤高度:305毫米
适用试模直径 :
国标 :102毫米，高116毫米 ;152毫米，
锤头直径 :部标:450毫米国标 :51毫米锤击速度:30-32次/分
电机规格 :380伏 ;370瓦 ;1400转/分
击实次数设定 :0-99次可调
	1
	台
	

	100
	相对密度仪
	XD-1
	金属容器250ml、内径5cm、高12.7cm
	1
	套
	

	101
	砂堆积密度漏
	/
	漏斗，漏斗架，，
	1
	个
	

	102
	斗
静水天平
	JY5001
	1、最大称量值可读性：5000g
2、可读性：0.1g
3、秤盘尺寸 (WxD)：173x188mm
5、吊篮尺寸：150x180mm
6、容器桶尺寸：230x250mm
7、支架尺寸：350x360x420mm
8、直流适配器：输入input 220VAC/50Hz，输出outpu 9VDC/300mA
	1
	台
	

	103
	国家新标准土壤筛
	(0.075-60)mm
	(0.075-60)mm
	1
	套
	

	104
	数显式土壤液塑限测定仪
	LP-100D
	圆锥仪总重：76g ±0.2g和100g ±0.2g
圆锥角度：30 ° ±0.2 °
测读入土深度：0～22mm
测读精度 :0.1mm，估读0.05mm
测量时间：5秒
电磁吸力：＞100g
	1
	套
	

	105
	灌砂法密度试验仪
	/
	符合GB/T50123-2019
	1
	套
	

	106
	液压电动脱模器
	YDT-20
	1、最大载荷：200kN
2、测力表量程：0-60MPa
3、上升速度：50cm/min
4、油缸最大工作压力：30MPa
5、活塞直径： φ45mm
6、活塞最大行程：300mm
	1
	台
	

	107
	饱和面干试模
	/
	① 试模高度：73mm；
② 上内口直径：40mm；
③ 下内口直径：90mm；
	1
	套
	

	108
	石子堆积密度漏斗
	/
	漏斗，漏斗架
	1
	套
	

	109
	环刀
	200³
	200cm³
	30
	个
	

	110
	砂浆密度测定仪
	1L
	量筒内径： Φ 108mm
净高：109mm
容积：1L
	1
	个
	


	111
	砂浆凝结时间测定仪
	ZKS-100
	检测范围：0-100N
试针截面积：30mm2
试模内径深度： Φ 140*75mm² ,
最大行程：50mm
	1
	台
	

	112
	砂浆搅拌机
	UJZ-15
	1、搅拌叶片 :2层6片×45 °
2、搅拌叶运转直径： φ230mm
3、搅拌叶转速： (顺时针)80±4r/min
4、搅拌筒转速： (逆时针)60±2r/min
5、搅拌筒容量：28L
6、搅拌筒额定容量： (出料)15L
7、搅拌筒内径： φ380mm
8、搅拌筒筒深：290mm
9、固定叶与搅拌筒壁间隙：2±0.5mm
10、搅拌叶与搅拌筒底间隔：2±0.5mm
	1
	台
	

	113
	砂浆抗渗仪
	SS-15
	（数显自动加压型）
最大工作压力：1.5 MPa（可在 0.1 –2.5 MPa 内设定）
工作方式： 自动恒压 + 自动升压（数显 PID 控制）
一次试验试件数：6 个
	1
	台
	

	114
	数显砂浆稠度仪
	SC-145
	沉入深度：0-14.5cm
沉入体积：0-229.3cm
	1
	个
	

	115
	砂浆黏贴试模
	20*20*70（6联）
	20*20*70（6联）
	1
	个
	

	116
	瓷砖吸水率测定仪
	TXX-300
	1. 系统真空度能在(标准大气压～10KPa）范围连续可调。
2. 系统达到10kPa真空度所用的抽气时间不大于1min。
3. 真空容器 300×330（mm） ，400×400（mm）
	1
	台
	

	117
	恒温恒湿试验箱
	HWHS-4OC
	仪表精度： ±0.1
可控温度 :40土1%
可控湿度 :25士2%
加热功率 :2000W
制冷功率 :260W
加湿功率 :35W
电压频率：220±10V      50±1Hz
	1
	个
	

	118
	弯折仪
	DWZ-120
	试件尺寸 卷材：100×50 mm；涂料涂膜100×25 mm
弯折角度 180 °
平板间距调节 连续可调（按试样厚度 3 倍设定）
转轴中心距 试样边缘距转轴：20 mm（50 mm
	1
	套
	

	119
	防水卷材测厚仪
	HD-6
	测量范围 0 – 10 mm
分度值 / 精度 0.01 mm
上测头直径 Φ6±0.05 mm（平面）
测量压力 0.02 MPa（20 kPa）
配重总质量 63 g ±7 g（含测杆、测头、重锤）
	1
	台
	

	120
	防水卷材测厚仪
	HD-10
	测量范围 0 – 10 mm
分度值 / 精度 0.01 mm
上测头直径 Φ6±0.05 mm（平面）
测量压力 0.02 MPa（20 kPa）
配重总质量 63 g ±7 g（含测杆、测头、重锤）
	1
	台
	


	121
	微机控制电子万能机
	WDW-20
	最大试验力 20KN
试验力测量范围 2%-100%FS
试验力准确度 优于±1%
位移分辨率(mm) 0.001
位移测量准确度 优于±1%
拉伸行程（mm） 600
压缩行程（mm） 700
有效宽度（mm） 380
速度控制范围（mm/min） 0.01-500
速度控制精度 优于±1%
变形示值误差 优于±1%
	1
	台
	

	122
	卷材拉伸夹具
	100MM
	100MM
	1
	套
	

	123
	钉杆拉伸夹具
	/
	/
	1
	套
	

	124
	砂浆黏贴拉伸夹具
	70*70*20mm
	70*70*20mm
	1
	套
	

	125
	传感器
	100N
	S型100N
	1
	个
	

	126
	传感器
	2KN
	S型2KN
	1
	个
	

	127
	低温试验箱
	-40
	1、仪器容积：208立升
2、控温范围：0℃__-40℃
3、控温精度： ±2℃
	1
	台
	

	128
	低温柔度仪
	DWR-3
	1. 电源：220V
2. 输入功率：150W
3. 测试速率：60±40mm/min及（200±10） mm/min
4. 测试温度：20～-50度（任意可调）
5. 试件数量：一端10件，两端可放20件
6. 试件尺寸：150×25mm
7. 时间设置：0—999分（可调）
弯曲轴：直径10、20、30、各1根
	1
	台
	/

	129
	防水卷材冲片机
	CP-50型
	1、压头行程：100mm
2、最大冲裁厚度：2mm
	1
	台
	

	130
	裁刀
	1型
	1型
	1
	360
	

	131
	裁刀
	2型
	2型
	1
	360
	

	132
	裁刀
	直角裁刀
	直角裁刀
	1
	360
	

	133
	热空气老化试验箱
	RLH-401型
	1. 温度范围室温：+10℃~300℃
2. 温度偏差： ≤±2.0℃
3. 温度波动度： ≤±0.5℃
4. 试验定时范围：1～9999(s、m、h)
5. 可调升降温速率平均升温速度为：3℃~5℃ /min
6. 换气时间：1～99 (s、m、h)
7. 可调换气量：3～10次/小时、50～100次/小时 、100～200次/小时(可调根据客户试验要求)
8. 换气方法： 自然换气，通过箱体上下换气孔自然换气、强行换气、风机强行进风，通过调节调速开关来控制空气的流量。
9. 试样转盘及转速：5r/min钢制转架试样转盘及拉伸静（动）
	1
	台
	

	134
	电动防水卷材不透水仪
	DTS-5型
	1.允许最大试验压力：0.6MPa
2.可试件数：3件
3.试件尺寸：150mm
4.透水盘内经：92mm
	1
	台
	

	135
	耐热度夹具
	/
	/
	3
	套
	

	136
	放大镜
	6倍
	6倍
	1
	个
	


	137
	显微镜
	/
	精度0.01
	1
	个
	

	138
	电子天平
	FA2004
	1、最大称量值可读性：200g
2、可读性：0.0001g
3、密度秤盘尺寸：30mm
4、烧杯尺寸：230x250mm
	1
	台
	200g/0.00
01g

	139
	蒸发皿
	65mm
	65mm
	10
	个
	

	140
	红外线恒温恒湿控制仪
	BYS-III
	自动控制仪，液晶屏显示，温度20±2，湿度≥
50，带红外自动控制空调温度，配套：除湿机60L 、加湿器
	5
	台
	不含空调

	141
	干湿温度表
	WS-1
	WS-1
	6
	个
	

	142
	涂料用涂膜模
	350*350*1.5mm
	型宽350mm*350mm*1.5mm  带铁质底座
	3
	个
	

	143
	框
标准养护室全自动控温控湿设备
	FLWH-120
	1、电源电压交流380V
2、加热输出功率7.5KW,输入电压380V
3、制冷输出功率3.8KW输入电压380V
4、加湿输出功率1000W输入电压220V
5、温度控制20 °C±1.5,加湿范围55-99％RH
	1
	台
	

	144
	养护架
	1.8米
	1.7m*1.8m*0.55m
	7
	个
	

	145
	氯离子含量快速检测仪
	SSWY-810
	a. 自带搅拌功能可测定混凝土、砂石子，外加剂 、拌和水等材料的水溶性氯离子含量；
b.氯离子浓度测量范围：：1.0×10-1~5. 0 × 10- 5 mol/L ;
c.3分钟快速测定试样中氯离子浓度及试样中每克的含量；
d.可打印测量的结果值；
e.可以测量固体试样；
f.标定液浓度和试样重量可手动输入；
g.测量精度为量程范围的0.5%
h.显示分辨率为0.000001mol/L
	1
	台
	

	146
	比重瓶
	50mL
	50mL
	2
	个
	

	147
	自动电位滴定仪
	ZD-2A
	仪器的主要技术性能
1．仪器级别：0.01级
2．测量范围： pH： (0.00~14.00) pH
mV：（0~ ±1999）mV (自动极性显示)
3．最小显示单位：0.01 pH，l mV，0.1℃
4．温度补偿范围：（0.0~60.0） ℃
5． 电子单元基本误差： pH： ±0.05 pH
mV： ±1％FS
6．仪器的基本误差： ±0.1 pH
7． 电子单元输入电流：不大于1× 10-11A
8． 电子单元输入阻抗：不小于 3 × 1011 Ω
9．温度补偿器误差： ±0.05 pH
10． 电子单元重复性误差：pH：0.05pH
mV：5mV
11．仪器重复性误差：不大于0.05 pH
12． 电子单元稳定性： ±0.05 pH±l 个字／3h
	1
	台
	

	148
	氯离子电极
	PCI-01
	/
	1
	个
	

	149
	甘汞电极
	217-01
	/
	1
	个
	


	150
	磁力搅拌器
	85-2
	电源 AC 220V ± 10%，50Hz
调速范围 0 –2600 rpm（无级调速）
搅拌容量 100 –2000 ml（水溶液）
加热功率 200 –300 W（封闭不锈钢加热盘）
控温范围 室温～100℃（数显型：室温 + 5~300 ℃)
控温精度 ±0.5~ ±1℃（数显）
工作面直径 Φ 100 – 120 mm
	1
	台
	

	151
	电振荡器
	HY-4
	振荡频率 0 –300 次 / 分（rpm），无级调速振荡幅度 20 mm（水平往复）
定时范围 0 – 120 min（机械定时），可设 “常开 ”
电机功率 40 W（直流永磁电机）
电源 AC 220 V ± 10%，50 Hz
工作台尺寸 440×270 mm（约）
最大负载 约 10 – 15 kg
	1
	台
	

	152
	酸度计
	PHS-3C
	仪器型号 PHS-3C
pH测量范围 0.00 ~14.00pH
pH测量精度 ±0.01pH
分辨率 0.01pH
mV测量范围 0 ~ ±1999mV
mV测量精度 ±2mV
分辨率  1mV
温度补偿范围  0~60℃
标准缓冲溶液  pH4.00； PH6.86； pH9.18
	1
	套
	

	153
	索氏萃取器(三联)
	500mL
	容量：500mL带三联架子
	1
	套
	

	154
	竹节温度计
	(0-300)℃
	(0-300)℃
	3
	根
	

	155
	温度计
	(0-100)℃
	(0-100)℃
	5
	根
	

	156
	温度计
	(0-200)℃
	(0-200)℃
	5
	根
	

	157
	温度计
	(0-50)℃/0.1度
	(0-50)℃/0.1度
	3
	根
	

	158
	酸式滴定管
	25mL
	25mL
	2
	根
	

	159
	酸式滴定管
	50mL
	50mL
	2
	根
	

	160
	烧杯
	250mL
	250mL
	1
	个
	

	161
	烧杯
	500mL
	500mL
	5
	个
	

	162
	移液管
	2mL
	2mL
	2
	根
	

	163
	移液管
	5mL
	5mL
	2
	根
	

	164
	移液管
	10mL
	10mL
	2
	根
	

	165
	移液管
	20mL
	20mL
	2
	根
	

	166
	移液管
	50mL
	50mL
	2
	根
	

	167
	三角瓶
	250ml
	250ml
	2
	个
	

	168
	三角烧瓶
	300mL
	300mL
	2
	个
	

	169
	带盖称量瓶
	65mm×25mm
	65mm×25mm
	5
	个
	

	170
	波美比重计
	0-70
	0-70
	1
	个
	

	171
	量筒
	250ml
	250ml
	2
	个
	

	172
	量筒
	500ml
	500ml
	2
	个
	

	173
	容量瓶
	500ml
	500ml
	2
	个
	

	174
	玻璃容量瓶
	1000ml
	1000ml
	2
	个
	

	175
	干燥器
	240mm
	240mm
	3
	个
	

	176
	变色硅胶
	500ml
	500ml
	5
	瓶
	

	177
	量水器
	225mL
	225mL
	1
	个
	


	178
	量水器
	170mL
	170mL
	1
	个
	

	179
	李氏比重瓶
	250mL
	250mL
	2
	个
	

	180
	瓷蒸发皿
	100mL
	100mL
	3
	个
	

	181
	中速定量滤纸
	110mm
	110mm
	5
	盒
	

	182
	带塞量筒
	100ml/1ml
	100ml/1ml
	2
	个
	

	183
	玻璃棒
	8mm
	8mm
	5
	根
	


